## Sheet1
国控重点污染源自动监控现场监督检查汇总表（11月份）
序号 | 被检查企业名称 | 所在地区 | 存在的主要问题 | 执法检查单位 | 执法检查人员姓名 | 检查时间 | 整改要求 | 处理处置结果或（处置时限） | 其他
1 | 内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司 | 呼和浩特 | 1.碳素焙烧炉、氢氧化铝焙烧炉、回转窑1、2期技改设备未验收。 | 托克托县环保局 | 于瑞强 | 2015.11.26 | 1.加快完成调试验收。 | 1.已完成联网调试，本周进行设备比对监测
谭钦天
2 | 托克托双河镇污水处理厂 |  | 1.四季度进口COD和出口氨氮自动监测设备未通过有效性审核。 | 托克托县环保局 | 薄学磊 | 2015.11.24 | 1.要求更换设备。 | 1.已向县政府提交更换设备申请
谭钦天
3 | 土默特左旗污水处理厂 |  | 1.在线监测运行不正常，在线监控监测数据超标 | 土左旗环保局 | 苏志忠 | 2015.11.18 | 1.下达限期整改。 | 1.正在整改
杨和平
4 | 包头市加通污水处理有限责任公司 | 包头市 | COD在线仪因采样时抽取到悬浮物致出现异常偏大数据 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2015.11.16 | 定时检修设备 | 设备采样管路清洗后，设备恢复正常
菅满良
5 | 包头市加通污水处理有限责任公司 |  | COD在线仪因设备硫酸汞试剂偏少，导致设备测量时无法充分屏蔽污水中的氯离子出现异常偏大数据 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2015.11.30 | 及时维修调试设备 | 重新更换试剂，校准设备后，设备恢复正常
菅满良
6 | 包头市加通污水处理有限责任公司 |  | 氨氮在线仪因设备因蒸馏水用完导致设备报故障出现恒定值 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2015.11.30 | 及时维修调试设备 | 重新加入蒸馏水后，设备恢复正常
菅满良
7 | 包头铝业有限公司 |  | 自备电厂1号机组脱硫在线设备因工控机死机导致数据缺失 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2015.11.6 | 及时维护检查设备 | 重启工控机后数据恢复正常。
菅满良
8 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 |  | PH值在线仪由于重要部件损坏返厂购买后安装使用不匹配，重新购置，而致PH值异常为0 | 东河环保局 | 赵建忠 | 2015.11.29 | 及时维护检查设备 | 设备重要件重新返厂购置中
秦锐峰
9 | 包头市东河西水质净化厂 |  | 因未完成提标改造而致化学需氧量和氨氮均超标 | 东河环保局 | 孙铁人 | 2015.11.30 | 要求尽快完成提标改造 | 告知依法行政处罚
杨翠莲
10 | 白云鄂博矿区博源给排水有限责任公司 |  | 消毒池到中水池的管道出现破损，有污水流入中水池中，出现数据超标的问题。 | 白云环保局 | 卢海、陶耿、张忠海 | 2015.11.21 | 在11月底前将破损管道更换维修完毕 | 已整改
11 | 达茂联合旗百灵庙镇污水处理厂 |  | 水量与数采仪冲突,新设备未验收 | 达茂环保局 | 皇甫义 | 2015.11.30 | 限期整改 | 已修好，新设备在进行720小时调试后即可验收
郝爱景
12 | 包钢集团固阳矿山有限公司 |  | 10月在线检测数据累计超标52小时 | 固阳环保局 | 张强 | 2015.11.2 | 限期控制数据达标 | 已整改
贾进军
13 | 包钢集团固阳矿山有限公司 |  | 11月11日在线检测数据连续超标26小时 | 固阳环保局 | 张强 | 2015.11.26 | 限期控制数据达标 | 已整改
贾进军
14 | 包头第三热电厂 |  | 氮氧化物浓度小时均值超标 | 九原环保局 | 李文军 | 2015.11.2 | 限期控制数据达标 | 已整改
周同
梁磊
贺静
15 | 包头第三热电厂 |  | 氮氧化物浓度小时均值超标 | 九原环保局 | 李文军 | 2015.11.24 | 限期控制数据达标 | 已整改
周同
梁磊
贺静
16 | 包头鹿城水务有限公司 |  | 银试剂偏少管路结晶堵塞 | 九原环保局 | 厍晓军 | 2015.11.16 | 加大对在线监控设备的维护力度以保证设备能正常运行 | 已整改
张衡
王瑞
17 | 包头第一热电厂 |  | 各排放口CEMS小间装修，光缆挖断后恢复，远程调取后正常 | 昆区环保局 | 王亚军 | 2015.11.16 | 要求企业尽快解决 | 已恢复正常
尹文沛
18 | 土右污水处理厂 |  | 设备运维不及时 | 土右环保局 | 祁小龙 | 2015.11.5 | 及时维修设备做好运维记录 | .....
19 | 满洲里锦源水处理有限责任公司 | 呼伦贝尔 | 未实现232数字传输 | 满洲里市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 姚华东、田德柱 | 2015.11.4 |  | 设备已购置，等待到货安装
20 | 呼伦贝尔安泰热点有限公司满洲里热电厂 |  | 平台需要加宽 | 满洲里市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 韩来罡、田德柱 | 2015.11.4 |  | 已完成3台炉平台加宽
21 | 煤矸石热电厂 |  | 在线设备正在建设中 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 姚华东、田德柱 | 2015.11.4
22 | 呼伦贝尔安泰热点有限责任公司东海拉尔发电厂 |  | 1.分析单元未达到限制最大值 | 海拉尔区环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 王红烨 | 2015.11.25 | 立即整改 | 2015.12.25
|  |  | 2.CMC.CEP证书过期 |  | 解青原高鲁彬
3.承诺书未粘贴在站房
23 | 牙克石益民污水处理厂 |  | 1、CEP证书过期 | 牙克石市环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 韩宏伟、高鲁彬 | 2015.11.23 | 尽快对存在问题进行整改 | 整改中
2、无CPA证书
3、CCEP、CPA、CMC证书未张贴在站房内
4、记录填写不规范
24 | 海拉尔区污水处理厂 |  | 1.测量分流排水时在合流后未能充分混合的场所采水 | 海拉尔区环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 王红烨 | 2015.11.27 | 要求三方维护单位解决以上问题
|  |  | 2.污染源采样监测位置与验收及申报登记不一致 |  | 解青原高鲁彬
3.历史数据不完整，缺失率未低于百分之一
4.氨氮设备损坏，备机运行
25 | 巴彦库仁镇污水处理厂 |  | 进水流量与出水流量不一致 | 陈旗环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 王海昌、韩彦强 | 2015.11.4 | 对进水处进行改造 | 尽快整改
26 | 根河污水处理厂 |  | 1，污水出、入水口COD数据模拟量传输，与在线平台不一致；2，在线设备未配置空开、UPS备用电源；3，试剂标签不规范；4，没有标注出、入水口氨氮设备ccep中国环境保护认证证书、CPA计量器具型式批准证书 | 根河市环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 徐笠辉、石林、韩彦强 | 2015.11.9 | 将数据模拟量传输改为数字量传输，与平台数据取得一致；配备空开及UPS备用电源；规范试剂标签；标注氨氮设备ccep认证书和CPA计量器具型式批准书 | 已规范试剂标签，空开已配备，UPS电源已购入，证书批准书已办理齐全，剩余整改工作预计12月中旬完成
27 | 大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |  | 1.一号二号炉启停炉烟尘数据无明显变化 | 经济技术开发区环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 南丁、韩彦强 | 2015.11.27 | 与第三方运营商配合尽快完成整改。
2.二号炉二氧化硫标气509mg/m3，仪器517 mg/m3。三号炉二氧化硫标气509mg/m3，仪器534mg/m3.
烟气在线监控室巡检记录不全，水在线监控室无巡检记录。
28 | 内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司 |  | 采样管线存在少量积水 | 陈旗环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 王海昌、韩彦强 | 2015.11.9 | 立即清理 | 及时排水
29 | 呼伦贝尔安泰热点有限责任公司海拉尔热电厂 |  | 1.【#4、#5，（净、原）】采样点位，选择在水平管段和烟通负压区域 | 海拉尔区环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 王红烨、 | 2015.11.27 | 三方维护单位对以上问题给予技术合理解释的书面材料
|  |  | 2、数据变化幅度无正当理由长期在±2％范围内波动 |  | 解青原、田德柱
30 | 玖龙兴安浆纸有限责任公司 |  | 三证及承诺书未公示，采样管漏气，5#炉无照明和空调并且设备超期服役需更换，200吨碱炉烟温异 | 扎兰屯市环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 于绍辉、白云明 | 2015.11.17 | 要求企业及时公布三证和承诺书，与第三方运维及时联系对采样管进行清理，尽快更换5#炉和污水在线监测设备，站房安装空调。
31 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司扎兰屯热电厂 |  | 三证未公示，无标气架，站房墙体地面开裂。 | 扎兰屯市环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 于绍辉、白云明 | 2015.11.17 | 要求企业公式三证，安装标气架，对站房墙体进行维修
32 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 |  | 三证过期未公示，站房无空调和标气架，验收及有效审核标签不全，故障报告和维修记录不全，PH计故障，高纯氮气过期。 | 扎兰屯市环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 于绍辉、白云明 | 2015.11.17 | 要求补办三证，安装空调和标气架，验收及有效审核标签补全，补维修报告，调试PH计，更换高纯氮
气设备。
33 | 扎兰屯市排水公司 |  | 三证及承诺书未公示，进水口氨氮采样管淤泥堵塞数据异常，站房无空调。 | 扎兰屯市环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 于绍辉、白云明 | 2015.11.17 | 公式三证和承诺书，定期对采样管进行维修和清理，站房安装空调
34 | 莫旗尼尔基污水处理厂 |  | 1、进口速测仪不传输数据，COD屏发白，采样泵不工作，导致COD、氨氮无样品、无分析数据。 | 莫旗环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 孙海军、白云明 | 2015.11.18 | 修复（未下单） | 11月21日修复完成
2、出口PH显示6.7与速测仪数据14显示不一致，并且无变化。
35 | 阿荣旗蒙西水泥 |  | “标志性气体”未及时更换 | 阿荣旗环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 孙萍 | 2015.11.16 | 立即与第三方运维联系，维修相关设
王金昌
杜磊
白云明
36 | 阿荣旗城市污水垃圾处理有限公司 |  | 1、CMC、CEP证有效期已过，标液标签未粘贴。 | 阿荣旗环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 孙萍 | 2015.11.16 | 立即与第三方运维联系，维修相关设备
|  |  | 2、采样泵故障，不能采集水样。 |  | 王金昌
杜磊
白云明
37 | 兴安热电有限责任公司乌兰浩特第一热电厂 | 兴安盟 | 1号、2号炉未跟兴安盟在线监控中心联网。 | 兴安盟环境监察支队 | 苏剑、綦维涛 | 2015.12.8 | 督促该企业抓紧与兴安盟在线监控中心联网。 |  | 停产
38 | 乌兰浩特市同泽热力有限责任公司 |  | 在线设备未验收。 | 乌兰浩特市环境监察大队 | 徐秀姝、燕哲、刘国武 | 2015.12.3 | 申请验收。
39 | 乌兰浩特市利环污水处理厂 |  | 进口COD数据偏高。 | 乌兰浩特市环境监察大队 | 徐秀姝、燕哲、刘国武 | 2015.12.3 | 查找原因，进行整改。
40 | 通辽发电总厂 | 通辽市 | 1、3号原烟小时数据推迟一小时上传，个别日数据存在两天上传同一个数情况。 | 通辽市环境监控中心 | 李向楠、李航 | 2015.11.30 | 对设备进行调试，保证数据传输的一致。
|  |  | 2、3号原烟氮氧化物比净烟氮氧化物浓度低10mg/m3左右。 |  |  |  | 查明原因，确保数据符合逻辑。
|  |  | 3、4号原烟、净烟日数据均有缺失情况。 |  |  |  | 查明原因，确保数据稳定上传。
41 | 通辽第二发电有限责任公司 |  | 1、净烟小时数据推迟一小时上传。 | 通辽市环境监控中心 | 李向楠、李航 | 2015.11.30 | 查明原因，确保监测数据的准确传输。
2、原烟小时数据推迟一小时上传，个别日数据存在两天上传同一个数情况。
42 | 开鲁县污水管理站 |  | 1、未贴有效性审核标签。 | 开鲁县环保局 | 张建华、孟根梯布、张瑶、田媛 | 2015.11.24 | 及时更换有效性审核标签。
|  |  | 2、工控机显示屏黑屏。 |  |  |  | 要求及时修复，解决屏幕故障问题。
|  |  | 3、出口流量传输误差大。 |  |  |  | 查明原因，调试设备减小传输误差。
43 | 内蒙古玉王生物科技有限公司公司 |  | 1.烟气采样管堵塞，导致数据异常。 | 开鲁县环保局 | 张建华、孟根梯布、张瑶、田媛 | 2015.11.24 | 及时检修或者更换故障设备，确保设备正常运行。
|  |  | 2.烟气采样管结冰。 |  |  |  | 加强采样管保温措施，确保设备正常运行。
44 | 内蒙古利牛生物化工有限责任公司 |  | 1、 COD采样泵不上水。 | 开鲁县环保局 | 张建华、孟根梯布、张瑶、田媛 | 2015.11.24 | 及时维修设备，确保设备正常运行。
|  |  | 2、 药剂需要更换。 |  |  |  | 及时添加、更换药剂。
45 | 奈曼旗污水处理厂 |  | 1、进口工控机故障频繁。 | 奈曼旗环保局 | 刘志永、丛龙雨 | 2015.11.27 | 加强运行维护，确保设备正常运行。
|  |  | 2、新换数采仪后，氨氮上传数据死数较多。 |  |  |  | 及时联系数采仪厂家及氨氮运维商，查找问题，及时修复。
46 | 通辽环亚水务科技有限公司库伦旗分公司 |  | 1、进水口COD分析仪运行不正常，设备老化。 | 库伦旗环保局 | 王春娟、汤鸿飞 | 2015.11.30 | 及时修复或更换故障设备，保证设备正常运行。
|  |  | 2、进出口氨氮分析仪显示屏均损坏。 |  |  |  | 及时修复或更换故障设备，保证设备正常运行。
|  |  | 3、流量传输误差大。 |  |  |  | 对设备进行调试，减小传输误差，保证数据传输一致。
|  |  | 4、出水口工控机损坏，返厂维修。 |  |  |  | 及时修复或更换故障设备，保证设备正常运行。
47 | 霍林郭勒天河水务工程有限责任公司 |  | 药剂更换记录不完整。 | 霍林郭勒市环保局 | 鲁兰鹤 | 2015.11.12 | 加强设备运行维护力度，定期巡检并健全相关记录。
48 | 通辽环亚水务科技有限公司宝龙山分公司 |  | 1、出入口均未验收。 | 科左中旗环保局 | 王浩、李向楠、李航、张璐、魏艳梅 | 2015.11.3 | 尽快整改不规范事宜，申请在线设备验收。
|  |  | 2、进出口空调均未开启。 |  |  |  | 要求保障监测小间内的温度，确保监测设备的正常运行。
|  |  | 3、出口26日起流量无数据，现场整改完成。 |  |  |  | 加强设备运行维护，保证设备正常运行。
|  |  | 3、 厂区频繁断电，影响设备正常运行。 |  |  |  | 查明原因，保证电源稳定，站房内添置UPS，确保断电时设备正常运行。
4、 进口电路不稳，开空调后断电。
|  |  | 6、出口在线设备网络不通。 |  |  |  | 要求立即恢复，保证数据正常传输。
49 | 科左中旗保康污水处理厂 |  | 1、出水口堰板不规范。 | 科左中旗环保局 | 王浩、李向楠、李航、张璐、魏艳梅 | 2015.11.3 | 严格按照技术规范的要求整改堰板。
|  |  | 2、厂区频繁断电，影响设备正常运行。 |  |  |  | 查明原因，保证电源稳定，站房内添置UPS，确保断电时设备正常运行。
|  |  | 3、地板塌陷，监测站房布线散乱。 |  |  |  | 整理监测站房内布线，保证监测站房规范整洁。
50 | 通辽梅花生物科技有限公司 |  | 1、污水一车间无UPS电源。 | 科区环保局 | 任会、郭骥驰 | 2015.11.26 | 按照技术规范的要求整改，添置UPS。
|  |  | 2、污水一车间COD分析仪加热保持时间600s，药液反应不完全，导致污染物测量数据偏低。 |  |  |  | 应该按照要求设置成不小于900s。
|  |  | 3、污水一、二车间COD监测设备泵取水失败。 |  |  |  | 加强运行维护，对采水管路，逆水阀门，采水泵的叶轮和水封进行全面检修。
|  |  | 4、污水二车间COD监测设备自动校准周期过长。 |  |  |  | 加强运行维护，按照技术规范要求调整自动校准周期，确保监控数据精准。
|  |  | 5、污水二车间氨氮监测设备溢流排水管污水外溢。 |  |  |  | 建议对监测设备的溢流排水提升回排至监控点巴歇尔槽流量计下游。
|  |  | 6、供热二车间从2015/11/25 17:00开始分析仪故障，未报告，未检修或更换。 |  |  |  | 及时检修或者更换分析仪，并附报告说明情况。
|  |  | 7、供热一车间烟气监测设备未验收。 |  |  |  | 及时完成供热一车间烟气设备验收。
51 | 燕京啤酒（通辽)有限责任公司 |  | 1、工控机和数采仪数据不一致。 | 科区环保局 | 任会、郭骥驰 | 2015.11.30 | 对设备进行调试，减小传输误差，保证数据传输的一致。
|  |  | 2、UPS电源未安装。 |  |  |  | 按照技术规范的要求整改，添置UPS。
52 | 通辽市木里图污水处理厂 |  | 1、进水口COD监测设备自动校准周期过长。 | 科区环保局 | 任会、郭骥驰 | 2015.11.26 | 加强运行维护，按照技术规范要求调整自动校准周期，确保监控数据精准。
|  |  | 2、出水口氨氮分析仪采水瓶崩裂。 |  |  |  | 加强运行维护，及时维修设备，确保设备正常运行。
53 | 通辽金锣食品有限责任公司 |  | 1、COD 氨氮监测设备采水盒不能有效排空，监测的水样代表性不清。 | 科区环保局 | 任会、郭骥驰 | 2015.11.30 | 保证每次的监测水样具有代表性。
|  |  | 2、COD 氨氮分析仪采样系统泵取水失败。 |  |  |  | 检查管路通畅及逆水阀门情况。
54 | 二连浩特市生态污水处理中心 | 锡林郭勒盟 | 新更换在线监控设备不符合验收要求 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞 | 2015.11.11 | 要求企业更换在线监控设备
刘 玮
55 | 太仆寺旗污水处理厂 |  | 企业运行维护不到位，设备运行不稳定 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞 | 2015.11.15 | 要求企业更换在线监控设备
刘 玮
56 | 多伦诺尔镇污水处理厂 |  | 1.进、出口在线监控分析仪预处理过脏 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞 | 2015.11.16 | 要求企业加强现场端日常巡检维护
|  |  | 2.进、出口氨氮检测单元老化，采样管路堵塞 |  | 刘 玮
57 | 正蓝旗上都镇污水处理厂 |  | 1.进、出口在线监控分析仪预处理过脏 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞 | 2015.11.17 | 要求企业加强现场端日常巡检维护
|  |  | 2.出口氨氮、进口COD在线监控分析仪检测单元管壁有结晶物 |  | 刘 玮
58 | 察右后旗城镇排水有限责任公司 | 乌兰察布市 | 11.13进水口氨氮设备运行异常上传为0，判断为注射泵故障导致；购买、更换注射泵后，发现主板也有故障，设备停运。 | 乌兰察布市环境监察支队 | 王志恒 | 2015.11.23 | 1、要求企业协同运维单位全面检查在线设备运行现状，对有老化或使用不正常的部件早发现早更换。 | 运营单位已于12.5更换备用机，数据正常上传。
[5 empty] | 武宁 |  | 2、要求运维单位完善备品备件库，必要时更换备用机，尽快恢复正常上传。
59 | 南郊水质净化厂 | 鄂尔多斯市 | 站房内无不间断电源并且没有采购。 | 东胜区监察大队 | 王刚 杨继光 | 2015.11.20 | 已要求企业联接不间断电源。 | 正在采购。
60 | 神华准格尔能源有限责任公司污水处理厂 |  | 在线监测设备入口氨氮显示屏故障，入口在线监测设备监测值与数采仪上传值超出误差范围。 | 准旗环保局 | 康耀中、李俊文 | 2015.11.24 | 更换在线监测设备。
61 | 神华准格尔能源有限责任公司矸石发电公司 |  | 在线监测设备故障（分析仪死机频率高）。 | 准旗环保局 | 康耀中、李俊文 | 2015.11.24 | 更换在线监测设备。 | 设备采购过程中。
62 | 新能能源有限公司 |  | 检查时烟气流速为3.47m/s. | 达旗环保局 | 刘迎春 燕明 | 2015.11.17 | 要求第三方对烟气流速进行比对。
63 | 达拉特发电厂 |  | 5#机组11月30日二氧化硫日均值为1.06mg/m3，原烟气为日均值为580mg/m3。 | 达旗环保局 | 刘迎春 燕明 | 2015.11.30 | 要求第三方对烟气流速进行比对。
64 | 杭锦旗污水处理厂 |  | 1、企业氨氮能力处理不足，氨氮于10月16日11月9日之间超标排放。 2、自动监测设备室由于企业技改出部分坍塌，目前已联系第三方将检测设备倒出，临时设于格栅市内，待技改项目结束之后重新装修搬入。 | 杭锦旗环境监察大队 | 白挺、岳文祥 | 2015.11.10 | 1.责令企业立即停止超标排放行为。 2.尽快完成技改，确保检测室尽早正轨运行。 | 1.企业于10月16日至11月9日期间氨氮超标排放，根据”按日连续处罚”原则给予行政罚款 252212.5元 。 2. 责令企业立即停止排污行为。3、出水监测站房土建已完工，现等待监测设备迁入，目前仍未投入使用。 | 杭环罚字[2015]12号，2015年11月9日，罚款未交。
65 | 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 |  | 1、脱硝设施未安装、氮氧化物长期超标。 | 乌审旗环境监察大队 | 刘志平、敖日格勒达来 | 2015.11.28 | 1、安装脱硝设施；2、要求完善运维记录。
66 | 乌审旗九骜污水处理有限公司 |  | 进出口流量不符。 | 乌审旗环境监察大队 | 刘志平 苗春 | 2015.11.28 | 对流量计进行校正。 | 正在整改。
67 | 鄂托克前旗敖勒召其镇污水处理厂 |  | 2.运营主体不明确，管理归属问题还未解决,政府补贴资金不到位。 | 鄂托克前旗环境监察大队 | 阿拉腾达来、斯琴巴雅尔 | 2015.11.25 | 1.确定主体,申请政府补贴. | 目前,旗政府择成旗住建局负责管理污水处理厂的日常运行，解决了部分日常运行费用。《旗人民政府会议纪要》（2015】82号）原则同意由鄂前旗科思油气化工有限公司管理运营敖镇污水处理厂。
68 | 鄂托克旗再生水务有限责任公司 |  | 出口氨氮显示屏故障。 | 鄂托克旗环境保护局 | 卢靖宇 越海兵 | 2015.11.20 | 限11月30日前完成整改。 | 已完成整改。
69 | 鄂托克旗鑫洲供热有限责任公司 |  | 未安装在线监控设备。 | 鄂托克旗环境保护局 | 卢靖宇 越海兵 | 2015.11.20 | 已下达限期整改，限2015年9月20日前完成整改。 | 未完成整改。
70 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 |  | 二期自备电厂未验收。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2015.11.30 |  | 该公司已通过现场验收，还未取得验收批复。
71 | 鄂托克旗蒙西置业有限公司蒙西污水处理厂 |  | 在线监控设备故障率高,数据测量不准确、误差大。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2015.11.30 | 蒙西环保局已对其下达整改文件。 | 目前计划更换设备。
72 | 神华蒙西煤化股份有限公司焦化二厂 |  | 二氧化硫24小时超标。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2015.11.30 | 蒙西环保局要求改进工艺确保污染物达标排放。 | 目前蒙西环保局已对其进行按日计罚。
73 | 内蒙古德晟金属制品有限公司 |  | 烧结机安装的烟气在线监测系统未验收。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2015.11.30 | 蒙西环保局要求其4月1日之前完成验收现场检查时仍未完成验收。 | 该公司已通过现场验收，还未取得验收批复。
74 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 |  | 污水处理厂未安装水质在线监测设备。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2015.11.30 | 蒙西环保局要求11月15号下达整改文件，要求其限12月15号之前完成。 | 企业正在与生产商协商解决办法，选择合适我公司的在线监测设备。
75 | 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 |  | 2015年9月29日现场检查时企业在线监测设施存在两个问题： 1、企业锅炉烟气出口在线监测设施上传主要污染物排放量数据异常； 2、在线监测设施湿度数据传输异常。 | 鄂尔多斯大路煤化工基地环境保护局 | 韩云清 张宇光 | 2015.11.11 | 要求企业尽快修复湿度仪，恢复湿度数据监测。 | 1、经在线监测设备生产厂家到厂对设备进行检修后，在线监测设施上传主要污染物排放量数据已于10月份恢复正常； 2、企业在线监测湿度仪已返回厂家进行检修，现尚未修复。
76 | 鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限责任公司 |  | 1期2#在线站房改变位置采样口位置改变。 | 鄂托克经济开发区环境保护局 | 张伟、王伟 | 2015.11.25 | 尽快申请验收。 | 1期1#改造完成后一并申请验收。
77 | 鄂尔多斯电力有限责任公司 |  | 无反吹系统。 | 鄂托克经济开发区环境保护局 | 张伟、王伟 | 2015.11.25 | 尽快安装反吹系统。 | 12月底前完成整改。
78 | 鄂托克旗再生水务有限责任公司 |  | 出口氨氮显示屏故障。 | 鄂托克旗环境保护局 | 卢靖宇 越海兵 | 2015.11.27 | 已下达限期整改 | 限2015年11月30日前整改完成。
79 | 鄂托克旗鑫洲供热有限责任公司 |  | 未实施在线监控。 | 鄂托克旗环境保护局 | 卢靖宇 越海兵 | 2015.11.27 | 已下达限期整改，限2015年9月20日前整改完成 | 未完成整改。
80 | 北方联合电力有 限责任公司 | 巴彦淖尔市 | 1.1、2号机组净烟气排放口工程整改后未安装粉尘探头。 2.10月份问题未整改，包括： 1号机组：工控机中参数修改记录为空。 2号机组：工控机中参数修改记录为空。烟气监测软件管理器未上锁。 3在工控机开发软件中工具一栏，监控运行数据库选项中修改参数，监测数据会发生改变，且无修改痕迹，存在造假隐患。（所有雪迪龙烟气设备均存在该问题） | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.11.23 | 责任人：北方联合电力有限责任公司 临河热电厂、航天益来公司 | 12月10日前完成 整改
81 | 巴彦淖尔市临河 东城区污水处理 有限公司 |  | 1、制造计量器具许可证过期，有效期至2015年11月25日。 2、COD、氨氮试剂更换记录表配置日期与实际不符，未标注浓度和单位。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.11.23 | 责任人：哈希公司 | 12月10日前完成 整改
82 | 五原县宏珠环保热电有限公司 |  | 1、在线设备运维合同到期，现场无运维。 2、两瓶标气过期。 3、分析仪冷凝器温度异常。 4、颗粒物数据偏低。 5、监测小屋温度偏低。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.11.24 | 责任人：五原县宏珠环保热电 有限公司 | 12月10日前完成 整改
83 | 磴口县滨辉水务 有限公司 |  | 1、出口COD滤芯未及时清洗。 2、站房现场线路杂乱。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.11.26 | 责任人：磴口县滨辉水务有限公司、哈希公司 | 12月10日前完成 整改
84 | 磴口金牛煤电 有限公司 |  | 1、1号烟气排口采样管线存在‘U’型弯。 2、2号烟气排口伴热管线温度偏低。 3、1.2号烟气排口烟尘采样探头遮挡，无法达到满量程。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.11.26 | 责任人：磴口金牛煤电有限公司、雪迪龙公司 | 12月10日前完成 整改
85 | 神华神东电 力有限公司乌拉特中旗热力厂 |  | 烟气流速底，现有测量方式不准确， 造成流量数据偏低。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.11.25 | 责任人：雪迪龙公司 | 12月10日前完成 整改
86 | 内蒙古乌拉山化肥 有限责任公司 |  | 1、3.4号排口分析仪湿度仍偏低。 2、5.6号烟尘数据偏低。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.11.25 | 责任人：雪迪龙公司 | 12月10日前完成 整改
87 | 内蒙古飞尚铜业 有限公司 |  | 1、站房现场线路布置杂乱。 2、反吹气体压力不足。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.11.26 | 责任人：雪迪龙公司、飞商铜业有限公司 | 12月10日前完成 整改
88 | 巴彦淖尔紫金有色 金属有限公司 |  | 一期排口： 1、采样爬梯存在部分直梯，应整。 二期排口： 1、外部采样管线进站房端高于采样点,易造成积水影响测量。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.11.26 | 责任人：巴彦淖尔紫金有色 金属有限公司 | 12月10日前完成 整改
89 | 乌拉特后旗污 水处理厂 |  | 1、进出口COD、氨氮4台在线设备在数据缺失的情况下，扔向数采仪进行数据传输。 2、用浓度为0.3士0.336mg/L的氨氮质控样进行测量，排口氨氮在线设备显示测量数据为0.77mg/L。 3、进出口四台在线监测设备制造计量器具许可证过期，有效期至2012年7月8日。 4、承诺书中缺少CPA证书。 5、CEP证书过期。 6、进出口站房布线杂乱、出口数采仪遮挡。 7、氨氮标液未注明名称、浓度。 8、COD在线设备故障率高。 9、进口COD管路存在腐蚀现象。 10、进口滤网过粗，不易过滤杂质。 11、进口氨氮试剂过期。 12、进口监测小屋温度过低，对设备测量造成影响。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.11.26 | 责任人：雪迪龙公司 | 12月10日前完成 整改
90 | 内蒙古双利矿业有 限责任公司球团厂 |  | 1、现场无承诺书、公示表。 2、标气全部过期。 3、2015年4月前历史数据未保存。 4、现场布线杂乱 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.11.26 | 责任人：雪迪龙公司 | 12月10日前完成 整改
91 | 黄河工贸集团千里山焦化有限责任公司 | 乌海市 | 1、空调故障；2、校准时间间隔太长；3、部分记录不完善。 | 海勃湾区环保局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2015.8.1 | 1、立即维修空调；2、严格按照校准制度按时对分析仪进行校准，做好相关运行维护记录。 | 已整改
92 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司千峰电力分公司 |  | 1、部分标气过期；2、运行维护记录均不完善。 | 海勃湾区环保局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2015.8.2 | 1、在11月20日前更换过期标气；2、完善运行维护记录。 | 已整改
93 | 乌海市德晟焦化有限公司 |  | 冷凝器进口管路有水珠凝结 | 海勃湾区环保局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2015.8.3 | 立即对监测设备冷凝系统进行检修，保证管路中无冷凝水 | 已整改
94 | 乌海市污水厂 |  | 1、部分试剂不在有效期内；2、校准时间间隔过长；3、日常巡检记录不完善。 | 海勃湾区环保局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2015.8.4 | 1、立即更换过期试剂；2、严格按照校准制度按时对分析仪进行校准，做好相关运行维护记录。 | 已整改
95 | 北方联合电力有限公司乌海热电厂 |  | 1、无自动反吹，人工反吹；2、部分记录不完善。 | 乌海市环境保护局 | 赵志远、赵杰 | 2015.8.5 | 1、在11月底前配置反吹设备，启用反吹功能；2、完善运行维护记录。 | 已整改
96 | 内蒙古华电乌达热电厂 |  | 1、校准记录不完善。 | 乌海市环境保护局 | 赵志远、赵杰 | 2015.8.6 | 认真做好运行维护记录 | 已整改
97 | 内蒙古君正能源化工有限公司热电厂 |  | 1、校准不及时，通标气测试二氧化硫和一氧化氮均在误差范围外。 | 乌海市环境保护局 | 赵志远、赵杰 | 2015.8.7 | 严格按照校准制度按时对分析仪进行校准，做好相关运行维护记录。 | 已整改
98 | 乌达城区污水厂 |  | 1、进水口采用软管连接；2、试剂瓶不规范；3、COD消解时间过短；4、出口小间管线混乱。 | 乌达区环保局 | 程文丽 | 2015.8.8 | 1、改造采样管线，严禁软管连接；2、按照试剂特性要求，使用规范试剂瓶；3、将消解时间调整为20分钟；4、整理出口小间管线。 | 第1项正在落实，其他已整改。
99 | 内蒙古宜化化工有限公司中能电厂 |  | 1、出口二氧化硫和氮氧化物的量程设置过大；2、小间内未配备打印机，无照明设施；3、出口设备验收标签未张贴。 | 乌达区环保局 | 哈斯 樊小云 | 2015.8.9 | 1、立即完善小间内照明设施，配备打印机；2、重新设置量程，按照正常测量浓度或排放标准的3.5倍设置；3、按规范要求装贴各类标签。 | 已整改
100 | 内蒙古君正化工有限公司 |  | 1、试剂瓶不规范；2、小间内悬挂制度有破损。 | 乌达区环保局 | 哈斯 樊小云 | 2015.8.10 | 1、按照试剂特性要求，使用规范试剂瓶；2、更新制度标牌。 | 已整改
101 | 乌达工业园区污水处理厂 |  | 更换设备未验收 | 乌达区环保局 | 解素民 刘丽琴 魏慧敏 | 2015.8.12 | 在2015年12月底前完成验收 | 正在落实
102 | 内蒙古美方焦化有限公司 |  | 1、校准间隔时间过长；2、运维记录不规范。 | 乌达区环保局 | 解素民 刘丽琴 魏慧敏 | 2015.8.13 | 严格按照校准制度按时对分析仪进行校准，做好相关运行维护记录。 | 已整改
103 | 中盐吉兰泰盐化集团制碱事业部 | 阿拉善盟左旗 | 有效性审核未通过 | 阿盟重点污染源自动监控中心 | 侍云天 | 2015.11.18 | 要求企业对3季度数据进行手工监测并报送 | 要求4季度有效性审核前将设备调试正常，恢复正常运行
104 | 赤峰众益糖业有限公司 | 松山区 | 在线监测未与市局联网 | 松山区环境监察大队 | 李浩永、李秀梅 | 2015.11.14 | 要求企业尽快将自动检测设施与市局联网。
105 | 赤峰宝山能源（集团）热电有限责任公司 | 元宝山区 | 1、11月部分时间段烟尘、二氧化硫、氮氧化物均存在不同程度超标问题，其原因为频繁停起炉导致故障运行所致。 | 元宝山区环境监察大队 | 陈 勇、李文韬 | 2015.11.30 | 我局已责令该企业进行整改，并列入台账管理，要求该企业完善操作规程，加强设备巡检，出现故障时及时维修，及时上报，规范运行，保障污染物达标排放。 | ——
106 | 赤峰兴泰污水处理有限责任公司 | 元宝山区 | 处于试运行调试阶段。 | 元宝山区环境监察大队 | 翟晓磊、王娜 | 2015.12.2 | 要求该企业加快调试进度，保障污染物达标排放。 | ——
107 | 赤峰市资源型城市经济转型开发试验区污水处理厂 | 元宝山区 | 部分时间段停电 | 元宝山区环境监察大队 | 陈 勇、李文韬 | 2015.12.4 | —— | ——
108 | 元宝山镇污水处理厂 | 元宝山区 | 部分时间段停电、出口氨氮设备未采到试剂C | 元宝山区环境监察大队 | 陈 勇、李文韬 | 2015.12.4 | 要求该企业规范运行，保障自动监控设施正常运行。 | ——
109 | 赤峰制药股份有限公司 | 红山区 | 1、烟尘偶有超标现象发生；2、废水总排口建设不规范 | 红山区环境监察大队 | 王燕达、田剑南 | 2015.11.16 | 1、安装除尘设施；2废水总排口安装在线监控设施并联网 | 1#、2#、3#、4#机组除尘设施已建设完成；废水在线监控设施已安装完成，尚未联网。
110 | 喀喇沁旗锦山污水处理厂 | 喀喇沁旗 | 1、无氨氮处理设施，氨氮超标。 2、11月6日.18日厂区检修，停运。 | 喀喇沁旗环境监察大队 | 贾冬冬、李志慧 | 2015.12.7 | 采取工程措施，增加氨氮处理能力。 | 择址新建提标改造和中水回用工程，目前征地已经完成。
111 | 赤峰金峰热力有限公司 | 喀喇沁旗 | 11月29日三方运营商维护设备过程中发现分析仪出现故障，氮氧化物无法检测，数据为零。 | 喀喇沁旗环境监察大队 | 贾冬冬、李志慧 | 2015.12.7 | 查找问题原因并上报整改情况。 | 企业对问题进行分析并上报，数据自行处理后恢复正常。
112 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司 | 克什克腾旗 | 制酸尾气排放口的烟气在线监测设施已更换完毕已进行比对监测，未进行验收。 | 克什克腾旗环境监察大队 | 塔 拉、吴冠华 | 2015.11.26 | 尽快完成烟气在线设施验收工作。 | 已向企业提出具体要求，企业已经委托验收。
113 | 阳光热力物业有限责任公司 | 克什克腾旗 | 锅炉烟气在线监测设施已安装。 | 克什克腾旗环境监察大队 | 韩冰、肖楠 | 2015.12.7 | 尽快开展锅炉烟气在线监测设施比对工作。 | 企业已安装锅炉烟气在线监测设施。
114 | 林西县污水处理厂 | 林西县 | 经调阅11月份的在线设备实时传输数据发现，该厂出水口COD存在超标排放行为。 | 林西县环境监察大队 | 龚耀辉、苏旭 | 2015.12.3 | 责令该厂采取有效措施，确保出水口污染物达标排放。 | 该厂对流化床、二沉池、膨胀水解池加盖大棚进行保温，确保出水口污染物达标排放。