## Sheet2
国家重点污染源自动监控现场监督检查汇总表 | [8 empty] | 月份：1月份
序号 | 被检查企业名称 | 所在地区 | 存在的主要问题 | 执法检查单位 | 执法检查人员姓名 | 检查时间 | 整改要求 | 处理处置结果或（处置时限） | 其他
1 | 托克托联合水务有限公司 | 托克托工业园区 | 一季度进口氨氮自动监测设备比对不合格 | 托克托县环保局 | 薄学磊 | 2016.1 |  | 要求企业对进口氨氮设备进行调试整改并进行复测（已通过）
谭钦天 于瑞强
2 | 托克托双河镇污水处理厂 |  | 更换设备未验收 |  | 薄学磊 | 2016.1 | 要求更换设备 | 企业购买哈希设备已完成安装正在调试中
谭钦天 于瑞强
3 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 武川县经济开发区 | 一号生产线和二号生产线现已全部停产,设备处于检修状态。2015年第四季度在线监测设备监测烟气流速及温度比对不合格。 | 武川县 | 李建国 | 2016.1 | 待生产后进行重新比对，未取得有效性审核通过前报手工数据。 | ——
|  |  |  | 环保局 | 王昱星
王丽媛
4 | 包头市加通污水处理有限责任公司 | 东河区 | 进口氨氮在线仪因设备量程漂移导致测量值偏大 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2016.1 | 及时校准设备 | 校准后设备恢复正常
菅满良
5 | 包头市加通污水处理有限责任公司 | 东河区 | 进水口氨氮 COD在线仪因低温致蒸馏水结冰，采水分析传输均无法工作，出现死数、缺数现象严重。 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2016.1 | 及时检修设备，增加采暖设备 | 增加了采暖设备后恢复正常
菅满良
6 | 包头铝业有限公司 | 东河区 | 电厂1号机组脱硫入口在线监控分析仪发生零点漂移现象且无法稳定运行，至原烟气各项数据异常 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2016.1 | 分析仪反厂进行维修 | 计划于1月31日修复后进行安装运行
菅满良
7 | 包头市东河西水质净化厂 | 东河区毛凤章村 | 因未完成提标改造而致化学需氧量和氨氮均超标 | 东河环保局 | 孙铁人 | 2016.1 | 要求尽快完成提标改造 | 提标改造正在进行中
杨翠莲
8 | 白云鄂博矿区博源给排水有限责任公司 | 白云矿区矿山路以东 | 排放口COD设备在测量过程中有悬浮物进入消解系统，出现数据超标的问题。 | 白云环保局 | 卢海、陶耿、张忠海 | 2016.1 | 调整设备，保证设备正常测量 | 已整改
9 | 白云鄂博矿区博源给排水有限责任公司 | 白云矿区矿山路以东 | 电缆断，造成排放口设备停运，无数据上传 | 白云环保局 | 卢海、陶耿、张忠海 | 2016.1 | 马上恢复供电，保证设备正常运转，手工监测缺失数据并上传自动监控平台 | 已整改
10 | 白云鄂博矿区博源给排水有限责任公司 | 白云矿区矿山路以东 | 格栅间外，废渣堆放未做防渗措施 | 白云环保局 | 卢海、陶耿、张忠海 | 2016.1 | 于2016年1月25日前清理废渣 | 已整改
11 | 白云鄂博矿区博源给排水有限责任公司 | 白云矿区矿山路以东 | 在线监测设备运行记录缺少企业方负责人签字 | 白云环保局 | 卢海、陶耿、张忠海 | 2016.1 | 保证运行记录有企业负责人签字 | 已整改
12 | 包钢集团固阳矿山有限公司 | 包头市金山工业园区 | 12月在线检测，烟尘超标5小时、二氧化硫超标6小时、氮氧化物超标1小时 | 固阳环保局 | 张强 | 2016.1 | 限期控制数据达标 | 已整改
贾进军
13 | 包钢焦化厂 | 包头市昆区河西工业园区 | 站房密封差 | 昆区环保局 | 王亚军 | 2016．1 | 立即整改 | 包钢正在做整改计划
尹文沛
14 | 包头第二热电厂 | 青山区 | 压力变送器管路结冰，堵塞导致流量测量失真 | 青山环保局 | 严春燕 | 2016．1 | 清理管路 | 已恢复正常
陈丽萍
王志强
15 | 满洲里锦源水处理有限责任公司 | 满洲里市 | 氨氮出水口在线监测设备仍未完成数据同步传输；出水口COD存在监测数据不准的问题；入水口氨氮现场校验不准 | 满洲里市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 王雯婧、田德柱 | 2016．1 |  | 半个月内完成整改
16 | 呼伦贝尔安泰热电有限公司满洲里热电厂 | 满洲里市 | 1-4#炉设备更换后未申请验收；7#炉在线设备未验收 | 满洲里市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 王雯婧、田德柱 | 2016．1 |  | 15日内申请验收
17 | 煤矸石热电厂 | 满洲里市 | 在线设备未验收 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 周万岭、田德柱 | 2016．1 |  | 15日内申请验收
18 | 牙克石益民污水处理厂 | 牙克石市 | 1、进水口：16日、17日COD在线设备故障，氨氮数据偶尔出现异常，氨氮指示剂标示过期 | 牙克石市环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 张春泽、王建、高鲁彬 | 2016．1 | 对存在问题立即整改 | 整改中
2、出水口：COD在线设备于1月10日5:40左右故障；氨氮18日0:00至14:45蒸馏水管脱落；流量0:00至7:00无数据记录，COD0:00至10:30无数据
19 | 呼伦贝尔北方药业有限公司 | 牙克石市 | 1、自2016年1月起，一期水流量早晚相差较大；氨氮数据相差过于明显。 | 牙克石市环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 张春泽、王建、高鲁彬 | 2016．1 | 对存在问题立即整改 | 整改中
2、烟气在线3电厂1号炉设备故障，2号炉已停止运行但有明显温度上升和含氧量下降现象；3号炉二氧化硫检测值误差较大，超过20%。
20 | 呼伦贝尔安泰热电有限公司汇流河发电厂 | 牙克石市 | 4号炉净烟公示表皮托管参数值与设备设置值不一致。 | 牙克石市环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 柳荫、高鲁彬 | 2016.1 | 对存在问题立即整改 | 整改中
21 | 海拉尔区污水处理厂 | 海拉尔区 | 1.测量分流排水时在合流后未能充分混合的场所采水 | 海拉尔区环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 王红烨 | 2016.1 | 要求三方维护单位及企业尽快解决以上问题 | ——
|  |  | 2.历史数据不完整，缺失率未低于百分之一 |  | 解青原
|  |  | 3.二期COD设备损坏，备机运行 |  | 高鲁彬
4.承诺书未公示
22 | 巴彦库仁镇污水处理厂 | 陈巴尔虎旗 | COD氨氮检测设备中国环境保护认证证书已过期。 | 陈旗环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 王海昌、韩彦强 | 2016．1 | 联系厂家更换证书。 | 尽快整改
23 | 内蒙古大兴安岭浆纸有限责任公司 | 扎兰屯市 | 设备超期服役，污水监测设备显示屏损坏氨氮无三证，无照明灯及空调设施，无标气瓶架站房无桌椅 | 扎兰屯市环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 于绍辉、田德柱 | 2016．1 | 5#炉和污水在线监测设备尽快更换，站房安装空调照明和桌椅。 | ——
24 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司扎兰屯热电厂 | 扎兰屯市 | 无标气瓶架无温度计，湿度计；在线设备未验收 | 扎兰屯市环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 于绍辉、田德柱 | 2016．1 | 尽快验收在线设备安置标气架和温度计。 | ——
25 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | 扎兰屯市 | 未安装温度计和空调，故障报告维修记录不全，站房无空调设施 | 扎兰屯市环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 于绍辉、田德柱 | 2016．1 | 尽快安装温度计和空调，联系第三方运维补全维修记录。 | ——
26 | 扎兰屯市排水公司 | 扎兰屯市 | 无空调和温度计，无桌椅，进出口CDO设备尽快验收。 | 扎兰屯市环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 于绍辉、田德柱 | 2016．1 | 尽快验收进出口监测设备，站房安装空调和温度计座椅。 | ——
27 | 兴安热电有限责任公司乌兰浩特第一热电厂 | 乌兰浩特市 | 1号、2号炉未跟兴安盟在线监控中心联网。 | 兴安盟环境监察支队 | 苏剑、綦维涛 | 2016．1 | 督促该企业抓紧与兴安盟在线监控中心联网。 | —— | 停产
28 | 通辽发电总厂 | 通辽市 | 1、1号机组原烟湿度1月15日开始偏低，净烟湿度5-13日死数。 | 通辽市环境监控中心 | 李向楠、李航 | 2016．1 | 查明原因，检查湿度仪是否故障，确保设备正常运行。 | ——
|  |  | 2、2号、3号、4号原、净烟流量不符合逻辑。 |  |  |  | 查明原因，确保数据逻辑正常。
|  |  | 3、4号原烟日数据存在两天上传同一个数情况。 |  |  |  | 查明原因，确保监测数据的准确传输。
29 | 通辽第二发电有限责任公司 | 通辽市 | 原净烟月流量日均相差1700万立方米。 | 通辽市环境监控中心 | 李向楠、李航 | 2016．1 | 查明原因，确保数据逻辑正常。 | ——
30 | 通辽热电有限责任公司 | 通辽市 | 8、9号脱硫出口纸质滤芯需更换。 | 通辽市环境监控中心 | 李向楠、李航 | 2016．1 | 尽快更换，加强运行维护。 | ——
31 | 通辽市桑德水务有限公司 | 通辽市 | 出口氨氮溢流管漏水，已现场恢复。 | 通辽市环境监控中心 | 李向楠、李航 | 2016．1 | 加强运行维护，及时修复故障。 | ——
32 | 开鲁县污水管理站 | 开鲁县 | 流量计探头更换未记录。 | 开鲁县环保局 | 张建华、孟根梯布、张瑶、赵磊 | 2016．1 | 加强维护，及时做好相关维护记录。 | ——
33 | 内蒙古玉王生物科技有限公司公司 | 开鲁县 | 部分标气过期。 | 开鲁县环保局 | 张建华、孟根梯布、张瑶、赵磊 | 2016．1 | 严格按照技术规范的要求运行，按要求配备相关设备药品，及时更换过期标气。 | ——
34 | 内蒙古利牛生物化工有限责任公司 | 开鲁县 | 1、 流量、COD数据传输误差大。 | 开鲁县环保局 | 张建华、孟根梯布、张瑶、赵磊 | 2016．1 | 对设备进行调试，减小误差，保证数据传输一致。 | ——
|  |  | 2、 运维记录不完整。 |  |  |  | 加强维护，完善相关记录。
35 | 通辽环亚水务科技有限公司库伦旗分公司 | 库伦旗 | 1、进水口COD分析仪运行不正常，设备老化。 | 库伦旗环保局 | 王春娟、汤鸿飞 | 2016．1 | 及时修复或更换故障设备，保证设备正常运行。 | ——
2、进出水口氨氮分析仪显示屏损坏。
|  |  | 3、流量传输误差大。 |  |  |  | 对设备进行调试，减小传输误差。
|  |  | 4、出水口工控机损坏，返厂维修。 |  |  |  | 及时修复或更换故障设备，保证设备正常运行。
36 | 东达集团通辽水务有限公司 | 开发区 | 工控机与数采仪刷新时间不同，导致数据有偏差。 | 开发区环保局 | 王雪 | 2016．1 | 调试数采仪，保证数据同步。 | ——
37 | 通辽梅花生物科技有限公司 | 科尔沁区 | 1、污水一车间无UPS电源。 | 科区环保局 | 任会、郭骥驰 | 2016．1 | 按照技术规范的要求整改，添置UPS。 | ——
|  |  | 2、供热一车间月报数据统计和日报数据值不一致。 |  |  |  | 查找原因，准确统计或者计算。
|  |  | 3、供热一车间大气压力设置错误，设置数值为101325Pa。 |  |  |  | 重新核验或者测量后准确设置。
|  |  | 4、供热一车间No的NOx转换系数未参与计算（1.53）。 |  |  |  | 严格按照技术规范要求进行参数设置
|  |  | 5、污水二车间对COD分析仪做质控样试验，标准值252mg/l,分析仪示值298.73mg/l，超过误差10%范围。 |  |  |  | 调试设备，确保监控数据精准。
|  |  | 6、供热二车间2015年12月13日更换设备，现未验收。 |  |  |  | 调试运行期过后，及时申请验收。
38 | 通辽市木里图污水处理厂 | 科尔沁区 | 出口流量数值大于进口流量数值。 | 科区环保局 | 任会、郭骥驰 | 2016．1 | 及时校准进出口流量计，保证正常计量。 | ——
39 | 通辽金锣食品有限责任公司 | 科尔沁区 | 流量数据传输误差较大，工控机流量数据小于数采仪流量数据。 | 科区环保局 | 任会、郭骥驰 | 2016．1 | 对设备进行调试，减小传输误差，保证数据传输的一致。 | ——
40 | 燕京啤酒（通辽)有限责任公司 | 科尔沁区 | UPS电源未安装。 | 科区环保局 | 任会、贺健雄 | 2016．1 | 按照技术规范的要求整改，添置UPS。 | ——
41 | 赤峰众益糖业有限公司 | 松山区 | 在线监测未与市局联网 | 松山区环境监察大队 | 李浩永、李秀梅 | 2016．1 | 要求企业尽快将自动检测设施与市局联网。 | ——
42 | 赤峰宝山能源（集团）热电有限责任公司 | 元宝山区 | 1月份烟气排放口污染源自动监设施数据显示，烟尘、氮氧化物已达标排放，但仍有部分时间段存在二氧化硫超标情况 | 元宝山区环境监察大队 | 陈 勇、李文韬 | 2016．1 | 我局曾于2015年11月对该公司下达了整改通知，要求该企业采取临时措施，规范运行烟气污染防治设施，该公司也采取了积极的临时措施，但仍有时段超标。2015年12月，我局对该公司烟气超标的行为下达了行政处罚决定书，同时将其整改工作纳入四级台账管理 | 目前，该公司正在整改中，下一步我局将责令该企业加快整改进度，尽快完成污染物长期稳定达标排放，我局将定期进行后督察
43 | 赤峰市资源型城市经济转型开发试验区污水处理厂 | 元宝山区 | 污染源自动监控设施数据显示，1月份部分时间段氨氮、COD超标 | 元宝山区环境监察大队 | 陈 勇、李文韬 | 2016．1 | —— | 该厂已经按照我局要求，采取增加药剂的方式进行了整改，目前，该厂出水口污染物已达标排放。
44 | 元宝山镇污水处理厂 | 元宝山区 | 该厂部分时间段氨氮数据为0 | 元宝山区环境监察大队 | 陈 勇、李文韬 | 2016．1 | 我局已要求该厂规范管理制度，出现故障时及时维修，规范运行，保障污染源自动监控设施正常运行，设备故障时采用人工监测 | ——
45 | 赤峰瑞阳化工有限公司 | 元宝山区 | 该公司污染源自动监控设施在2015年4月份-2016年1月份由于企业搬迁一直处于停运状态，污染源自动监控设施停运已向市局申请，并取得市环保局法规科批复 | 元宝山区环境监察大队 | 陈 勇、李文韬 | 2016．1 | —— | ——
46 | 赤峰制药股份有限公司 | 红山区 | 1、烟尘偶有超标现象发生；2、废水总排口建设不规范 | 红山区环境监察大队 | 王燕达、田剑南 | 2016．1 | 1、废水总排口安装在线监控设施并联网 | 废水在线监控设施已安装完成，尚未联网。
47 | 赤峰云铜有色金属有限公司 | 喀喇沁旗 | 1、1月8日1时、2时、5时，1月10日11时-12时，由于风机停风系统中含氧量增大，导致烟尘数据异常，SO2数据异常。 2、1月14日，22时-23时，烟尘数据异常。 3、1月24日16时-17时，SO2数据异常，原因：熔炼系统故障 4、27日0时-7时，29日17时，由于电脑故障，导致无数据。 5、30日15时-16时，烟尘、SO2数据异常，原因：熔炼制氧系统故障。 | 喀喇沁旗环境监察大队 | 贾冬冬、李志慧 | 2016．1 | 查找问题原因并上报整改情况 | 企业对问题原因进行分析并上报，第三方现场进行处理后数据恢复正常。
48 | 喀喇沁旗锦山污水处理厂 | 喀喇沁旗 | 1、无氨氮处理设施，氨氮超标 2、1月20日6:00-14:00入口无数据，原因：加热线松动导致加热器异常。 3、1月23日-25日18:00-8:00,入口无数据，原因：室内温度过低，管路结冰。 4、1月28日-29日14:00-16:00出口无数据，原因：水泵不上水，发生采样故障。 5、1月31日16:00-24:00入口无数据，原因：入口被堵住，管理冻住，无法上水。 | 喀喇沁旗环境监察大队 | 贾冬冬、李志慧 | 2016．1 | 采取工程措施，增加氨氮处理能力 | 择址新建提标改造和中水回用工程，前期手续已经办理完成
49 | 赤峰金峰热力有限公司 | 喀喇沁旗 | 1月5日、7日、8日、23日夜间至凌晨少部分烟尘数据超标,原因是气温较低，测点处烟气中水汽、水滴对烟尘测量影响较大，造成烟尘测量偏高，少部分烟气数据超标 | 喀喇沁旗环境监察大队 | 贾冬冬、李志慧 | 2016．1 | 要求企业查找问题原因并上报整改情况 | 运营商技术人员对烟尘测量装置进行数次维护，烟尘监测状况有所改善。
50 | 林西县污水处理厂 | 林西县 | 经调阅1月份的在线设备实时传输数据发现，该厂出水口COD和氨氮存在超标排放行为 | 林西县环境监察大队 | 龚耀辉、苏旭 | 2016．1 | 责令该厂采取有效措施，确保出水口污染物达标排放。 | 该厂对流化床、二沉池、膨胀水解池加盖大棚进行了保温，确保出水口污染物达标排放。
51 | 二连浩特市生态污水处理中心 | 二连浩特 | 新更换在线监控设备不符合验收要求 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞 | 2016．1 | 要求企业更换在线监控设备
刘 玮
52 | 太仆寺旗污水处理厂 | 太旗 | 企业运行维护不到位，设备运行不稳定 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞 | 2016．1 | 要求企业更换在线监控设备
刘 玮
53 | 天辅乳业有限公司 | 乌兰察布市 | 数采仪故障，设备主板出现故障导致无法传输数据。出现丢数、死数现象。 | 乌兰察布市环境监察支队 | 王志恒 | 2016．1 | 1、要求企业返厂维修，刷新系统程序。 | 企业已更换备用数采仪，保证数据上传。
[5 empty] | 武宁 |  | 2、要求企业及时申请资金更换新的数采仪。
54 | 华宁热电有限公司污水处理厂 | 乌兰察布市 | COD在线监测设备采样管堵塞，导致出口COD超标现象。 | 乌兰察布市环境监察支队 | 王志恒 | 2016．1 | 更换备用采样管 | 企业已及时更换采样管，数据恢复正常。
武宁
55 | 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 | 乌拉特前旗 | 1.现场日常巡检，定期校验，零漂、跨漂校准等记录中企业负责人未签字。 2.3-4号炉排口在工控机开发软件中工具一栏，监视运行数据库选项中修改参数，监测数据会发生改变，且无修改痕迹，该问题在2015年11月份已经发现，一直未得到雪迪龙公司的有效整改，责令雪迪龙公司立即进行整改，并将整改情况报市环境信息监控中心。 | 巴彦淖尔市环境监测支队 巴彦淖尔在线监控中心 |  | 2016．1 | 2月10日前完成整改。 责任人：雪迪龙公司、内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 | ——
56 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 |  | 1.4号机组1月份校验记录未做。 2.站房卫生较差。 | 巴彦淖尔市环境监测支队 巴彦淖尔在线监控中心 |  | 2016．1 | 2月10日前完成整改。 责任人：雪迪龙公司、北方联合电力有限责任公司乌拉特发电 | ——
57 | 巴彦淖尔市鸿德再生资源开发有限公司 |  | 出口COD设备计量管和消解器脏，管壁有结晶。 | 巴彦淖尔市环境监测支队 巴彦淖尔在线监控中心 |  | 2016．1 | 2月10日前完成整改。 责任人：哈希公司 | ——
58 | 内蒙古包钢还原铁有限责任公司 |  | 现场检查时该企业停产整改，从2015年10月开始该企业数据有效性审核未通过，在线数据传输率为98%，有效率为0。 | 巴彦淖尔市环境监测支队 巴彦淖尔在线监控中心 |  | 2016．1 | 限期整改。 责任人：内蒙古包钢还原铁有限责任公司 | ——
59 | 五原县宏珠环保热电有限责任公司 | 五原 | 1.2016年1月12日后的日常巡检记录未做。 2.2015年10月26日后的零漂、跨漂校准记录未做。 3.2015年8月后的定期校验记录未做。 4.工控机开发软件未锁。 5.不能满足在线设备正常运行的维护和管理要求。 | 巴彦淖尔市环境监测支队 巴彦淖尔在线监控中心 |  | 2016．1 | 2月10日前完成整改，并委托第三方运维。 责任人：五原县宏珠环保热电有限责任公司 | ——
60 | 五原县宏珠环保污水处理有限责任公司 |  | 出口氨氮水样管脏。 | 巴彦淖尔市环境监测支队 巴彦淖尔在线监控中心 |  | 2016．1 | 2月10日前完成整改。 责任人：五原县宏珠环保污水处理有限责任公司 | ——
61 | 乌拉特中旗洁源污水处理有限公司 | 乌拉特中旗 | 出口氨氮设备溢流杯脏。 | 巴彦淖尔市环境监测支队 巴彦淖尔在线监控中心 |  | 2016．1 | 2月10日前完成整改。 责任人：哈希公司 | ——
62 | 乌拉特中旗大公热力公司 |  | 1.站房温度较低。 2.温湿度计损坏。 | 巴彦淖尔市环境监测支队 巴彦淖尔在线监控中心 |  | 2016．1 | 2月10日前完成整改。 责任人：乌拉特中旗大公热力公司、雪迪龙公司 | ——
63 | 神华神东电力有限责任公司乌拉特中旗热力厂 |  | 站房温度过低。 | 巴彦淖尔市环境监测支队 巴彦淖尔在线监控中心 |  | 2016．1 | 2月10日前完成整改。 责任人：神华神东电力有限责任公司乌拉特中旗热力厂 | ——
64 | 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 | 乌拉特后旗 | 1.一期设备做零漂、跨漂校准时，二氧化硫数据不保持。 2.二期烟尘折算浓度比实测浓度小。 3.污水排口COD设备计量管脏，壁内有结晶。 | 巴彦淖尔市环境监测支队 巴彦淖尔在线监控中心 |  | 2016．1 | 2月10日前完成整改。 责任人：雪迪龙公司、哈希公司 | ——
65 | 内蒙古特米尔热电有限责任公司 | 杭锦后旗 | 1.烟温传感器损坏。 2.现场无UPS电源，监测站房断电后，CEMS设备停止工作，不能保障在线监控数据正常、稳定传输。 3.在工控机开发软件中工具一栏，监视运行数据库选项中修改参数，监测数据会发生改变，且无修改痕迹，该问题2015年11月份就存在，一直未得到有效整改，责令内蒙古特米尔热电有限责任公司立即进行整改，并将整改情况报市环境信息监控中心。 | 巴彦淖尔市环境监测支队 巴彦淖尔在线监控中心 |  | 2016．1 | 2月10日前完成整改，并委托第三方运维。 责任人：内蒙古特米尔热电有限责任公司 | ——
66 | 杭锦后旗亿源水务公司陕坝污水处理厂 |  | 1.出口氨氮进样管脏。 2.进口COD设备九通阀漏液。 | 巴彦淖尔市环境监测支队 巴彦淖尔在线监控中心 |  | 2016．1 | 2月10日前完成整改，并委托第三方运维。 责任人：杭锦后旗亿源水务公司陕坝污水处理厂 | ——
67 | 磴口滨辉水务 有限公司 | 磴口 | 1.进、出口COD计量管脏。 2.出口COD1月份定期校验记录未做。 | 巴彦淖尔市环境监测支队 巴彦淖尔在线监控中心 |  | 2016．1 | 2月10日前完成整改。 责任人：哈希公司 | ——
68 | 黄河工贸集团千里山焦化有限责任公司 | 内蒙古乌海市 | 1、部分自动反吹未启用；2、分析仪与数采仪时间不一致。 | 乌海市海勃湾区环保局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2016．1 | 1、立即启动反吹系统；2、按期完成对设备时间的调整。 | 第1项正在落实，第2项已完成。
69 | 乌海市德晟焦化有限公司 | 内蒙古乌海市 | 1、在线监测设施校准时间较长；2、维修记录不完善； | 乌海市海勃湾区环保局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2016．1 | 1、按要求对在线监测设施进行校准；2、按期完善维修记录 | 已完成
70 | 乌海市广纳焦化有限责任公司 | 内蒙古乌海市 | 更换在线监测设施未验收 | 乌海市海勃湾区环保局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2016．1 | 在1月31日前完成验收 | 已完成
71 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司千峰电力分公司 | 内蒙古乌海市 | 1、部分标气过期；2、所有记录均不完善。 | 乌海市海勃湾区环保局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2016．1 | 1、1、更换过期标气；2、完善运行维护记录 | 已完成
72 | 内蒙古宜化化工有限公司中能电厂 | 内蒙古乌海市 | 1、在线监测下屋卫生脏、乱、差；2、下屋内无打印机、无照明设施；、3、出口二氧化硫和氮氧化物的量程设置过大；4、运维记录不完善。 | 乌海市乌达区环境保护局 | 哈 斯 范小云 | 2016．1 | 1、立即对小屋卫生进行清理工作；2、立即完善小屋内照明设施，配备打印机；3、重新设置量程，按照正常测量浓度或排放标准的3-5倍设置；4、严格按照运行维护各项制度要求做好日常运行维护工作，并做好相关记录。 | 正在落实
73 | 乌海市榕鑫焦化有限公司 | 内蒙古乌海市 | 1、分析仪反吹功能未启用；2、低浓度标气已用完。 | 乌海市海南区环保局 | 徐领战 马海飞 | 2016．1 | 1、在2月底前配置反吹设备，启用反吹功能；2、购置低浓度标气。 | 第1项正在落实，第2项已完成。
74 | 内蒙古西部煤化有限公司 | 内蒙古乌海市 | 1、小间内未配备无打印机；2、分析仪反吹功能未启用，滤芯污渍较多需更换。 | 乌海市海南区环保局 | 徐领战 马海飞 | 2016．1 | 1、在2月底前配置反吹设备，启用反吹功能；2、立即更换滤芯；3、配备打印机。 | 第1项正在落实，第2、3项已完成。
75 | 乌海市华资焦化有限公司 | 内蒙古乌海市 | 1、分析仪反吹功能未启用。 | 乌海市海南区环保局 | 徐领战 马海飞 | 2016．1 | 在2月底前配置反吹设备，启用反吹功能 | 正在落实
76 | 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 阿拉善盟阿拉善经济开发区 | 1套化学需氧量在线设备、1套氨氮在线设备比对结果不合格，未通过有效性审核. | 阿盟重点污染源自动监控中心 | 侍云天 | 2016．1 | 要求重新调试设备进行比对监测。 | 正在整改
2016．1
77 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司制碱事业部 | 阿拉善盟左旗 | 进口1套在线设备比对结果不合格，未通过有效性审核. | 阿盟重点污染源自动监控中心 | 侍云天 | 2016．1 | 要求重新调试设备进行比对监测。 | 正在整改
2016．1
78 | 阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司 | 阿拉善盟阿拉善经济开发区 | PVC进口COD、氨氮，染料进口氨氮，中水出口氨氮在线设备比对结果不合格，未通过有效性审核. | 阿盟重点污染源自动监控中心 | 侍云天 | 2016．1 | 要求重新调试设备进行比对监测。 | 正在整改
2016．1