## Sheet1
盟市 | 企业名称 | 排口 | 装机 | 问题
阿拉善 | 内蒙古国电能源投资有限公司乌斯太热电厂 | 烟气排放口1 | 30 | 1、冷凝器温度偏高 2、在线仪器设备无校验，速度场系数恒定未修改过 3、二期传输协议未修改 4、工控机软件未升级，没有记录修改记录功能 5、氮氧化物未乘折算系数 6、2号机组10月份停炉，巡检记录里没有体现
|  | 烟气排放口2 | 30
鄂尔多斯 | 北方联合电力达拉特发电厂 | 1号烟气排口 | 33 | 1、1#机组采样平台上皮托管已掉落，流量测定不准 2、1#机组未接吹扫气，人工比对口法兰未密封 3、1#机组采样管线未进桥架，存在U型弯 4、3#机组冷凝器故障，湿度大，采样管线内有明显凝结水 5、1—6#在线设备无反吹功能
|  | 2号烟气排口 | 33
|  | 3号烟气排口 | 33
|  | 4号烟气排口 | 33
|  | 5号烟气排口 | 33
|  | 6号烟气排口 | 33
|  | 7号烟气排口 | 60
|  | 8号烟气排口 | 60
| 国电东胜热电 | 1号机组 | 30 | 1、自动监测数据传输协议不正确 2、皮托管系数、过剩空气系数无法查询 3、数据报表中数据无标识
|  | 2号机组 | 30
| 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 | 1号机组 | 33 | 1、验收标签不规范，现场张贴两张验收标签，显示验收时间不一致 2、自动监测数据传输协议不正确 3、3#机组湿度仪故障，4#机组流量偏小 4、2#机组湿度偏大，有明显凝结水。出口数据偏低，需重新校正 5、工控机系统查看不了组态软件，无法查看后台程序
|  | 2号机组 | 33
|  | 3号机组 | 33
|  | 4号机组 | 33
| 内蒙古准格尔旗大饭铺电厂 | 1号机组出口 | 30 | 1、1#机组数据异常，皮托管系数、制冷温度、伴热温度均无法查询 2、1#机组湿度偏大，采样管线中有明显凝结水。 3、CEMS数据上传工控机只能实现分钟数据，要求实现实时传输 4、自动监测数据未按要求传输，上传协议不正确 5、流速计存在问题，原烟气流量比净烟气流量偏大约20万m3/h 6、监测数据异常，设备运行不正常。1#二氧化硫偏低，有时低于10mg/m3
|  | 2号机组出口 | 30
| 内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司 | 1号净烟排口 | 33 | 1、自动监测数据未按要求传输，上传协议不正确 2、3#烟气量偏低，约70万m3/h
|  | 2号净烟排口 | 33
| 鄂尔多斯双欣电力有限公司 | 1号烟气排口 | 20 | 1、自动监测数据未按要求传输，上传协议不正确 2、氮氧化物零点漂移，准备更换设备
|  | 2号烟气排口 | 20
| 神华亿利自备电厂 | 1号烟道 | 20 | 1、自动监测数据未按要求传输，上传协议不正确 2、伴热温度无法查询 3、数据报表中数据无标识 4、4#皮托管无反吹功能
|  | 2号烟道 | 20
|  | 3号烟道 | 20
|  | 4号烟道 | 20
| 内蒙古京泰发电有限责任公司 | 1号机组 | 30 | 正常
|  | 2号机组 | 30
| 神东热电公司上湾电厂 | 1号机组 | 15 | 正常
|  | 2号机组 | 15
| 内蒙古神华准格尔能源有限责任公司矸石发电公司 | 1号烟囱 | 15 | 正常
|  | 2号烟囱 | 15
| 北方联合电力蒙西电厂 | 1号机组排口 | 30 | 正常
|  | 2号机组排口 | 30

## Sheet3
盟市 | 企业名称 | 排口名称 | 设备品牌 | 最近一次有效性审核通过时间 | 装机容量 (万千瓦) | 存在问题 | 处理建议
通辽 | 通辽发电总厂 | #1机组 | 雪迪龙 |  | 20 | 1、2#机组过滤器管壁及滤膜存在冷凝水 2、3#机组自2月末起烟尘值、湿度值变化幅度较小 3、1#机组爬梯为直爬梯 4、1#机组流量测量不准确 5、湿度仪、粉尘仪运行不正常，故障率较高 | 建议： 1、加强运维管理，落实考核制度，同时提高运维人员专业素质 2、尽快对爬梯进行整改 3、对故障部件尽快维修更换，加大巡检力度
|  | #2机组 | 雪迪龙 |  | 20
|  | #3机组 | 雪迪龙 |  | 20
|  | #4机组 | 锦州华冠 |  | 20
| 通辽第二发电有限公司 | 5号机组净烟气 | 雪迪龙 |  | 60 | 1、过滤器管壁及滤膜存在冷凝水 2、监测站房面积过小，站房内各类线路布置不规范 | 建议： 1、加强运维管理，落实考核制度，同时提高运维人员专业素质 2、规范布置各类线路，同时建议对站房进行改造
| 霍煤鸿骏铝电公司 | #1机组 | 锦州华冠 |  | 5 | 1、1、2、7、8号机组无湿度仪器；3、4号机组湿度仪器故障 2、上传的数据与现场工控机数据略有差异 | 建议： 1、需安装、维修湿度测量仪表 2、联系设备厂家解决，确保上传的数据与现场端数据完全一致
|  | #2机组 | 锦州华冠 |  | 5
|  | #3机组 | 雪迪龙 |  | 10
|  | #4机组 | 雪迪龙 |  | 10
|  | #5机组 | 雪迪龙 |  | 15
|  | #6机组 | 雪迪龙 |  | 15
|  | #7机组 | 锦州华冠 |  | 30
|  | #8机组 | 锦州华冠 |  | 30
赤峰 | 赤峰热电厂 | 1号 | 武汉宇虹 |  | 13.5 | 1、湿度非实测值，1#、2#机组设定为7%，总排口设定为10.8% 2、1#、2#机组的监测站房面积小，不符合规范，站房内各类线路较乱 3、采样管存在冷凝水 4、总排口在线监测设备数据有效性审核多次未通过 | 建议： 1、安装湿度测量仪表 2、对监测站房内及在线监测设备内部各类线路进行整理，按规范连接 3、维修伴热管线，确保采样管中无明显冷凝水 4、解决数据有效性审核问题
|  | 2号 | 武汉宇虹 |  | 13.5
|  | 4#、5#、6#、7# | 武汉宇虹 |  | 7.6
| 赤峰元宝山发电有限公司 | 2号机组烟囱 |  |  | 60 | 1、湿度为设定值11.8%，过滤器无滤芯 2、4号机组B侧采样管路堵，仪表无流量值 3、伴热温度过低，不符合要求 4、现场各类线路、在线设备内部线路均较乱，部件有腐蚀现象，网络设备无机柜 5、采样探头安装在净烟道，且旁路挡板后未安装流量及温度测量装置 | 建议： 1、需安装湿度测量仪表 2、及时对设备进行维护，确保各部件运行正常，同时加强运维管理 3、对监测站房内及在线监测设备内部各类线路进行整理，按规范连接，同时配备网络设备机柜
|  | 3号机组烟囱A侧 3号机组烟囱B侧 | 中电兴业 |  | 60
|  | 4号机组烟囱A侧 4号机组烟囱B侧 | 中电兴业 |  | 60
| 蒙东能源内蒙古大板发电厂 | 1# | 中电兴业 |  | 60 | 1、未验收 2、在线设备安装不符合规范要求 3、监测站房内管线较乱 | 建议： 1、尽快完成设备验收工作 2、按规范安装在线监控设备 3、规范各类线路
|  | 2# | 中电兴业 |  | 60