## Sheet1
盟市 | 企业名称 | 排口 | 装机 | 问题
阿拉善 | 内蒙古国电能源投资有限公司乌斯太热电厂 | 烟气排放口1 | 30 | 1、冷凝器温度偏高 2、在线仪器设备无校验，速度场系数恒定未修改过 3、二期传输协议未修改 4、工控机软件未升级，没有记录修改记录功能 5、氮氧化物未乘折算系数 6、2号机组10月份停炉，巡检记录里没有体现
|  | 烟气排放口2 | 30
鄂尔多斯 | 北方联合电力达拉特发电厂 | 1号烟气排口 | 33 | 1、1#机组采样平台上皮托管已掉落，流量测定不准 2、1#机组未接吹扫气，人工比对口法兰未密封 3、1#机组采样管线未进桥架，存在U型弯 4、3#机组冷凝器故障，湿度大，采样管线内有明显凝结水 5、1—6#在线设备无反吹功能
|  | 2号烟气排口 | 33
|  | 3号烟气排口 | 33
|  | 4号烟气排口 | 33
|  | 5号烟气排口 | 33
|  | 6号烟气排口 | 33
|  | 7号烟气排口 | 60
|  | 8号烟气排口 | 60
| 国电东胜热电 | 1号机组 | 30 | 1、自动监测数据传输协议不正确 2、皮托管系数、过剩空气系数无法查询 3、数据报表中数据无标识
|  | 2号机组 | 30
| 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 | 1号机组 | 33 | 1、验收标签不规范，现场张贴两张验收标签，显示验收时间不一致 2、自动监测数据传输协议不正确 3、3#机组湿度仪故障，4#机组流量偏小 4、2#机组湿度偏大，有明显凝结水。出口数据偏低，需重新校正 5、工控机系统查看不了组态软件，无法查看后台程序
|  | 2号机组 | 33
|  | 3号机组 | 33
|  | 4号机组 | 33
| 内蒙古准格尔旗大饭铺电厂 | 1号机组出口 | 30 | 1、1#机组数据异常，皮托管系数、制冷温度、伴热温度均无法查询 2、1#机组湿度偏大，采样管线中有明显凝结水。 3、CEMS数据上传工控机只能实现分钟数据，要求实现实时传输 4、自动监测数据未按要求传输，上传协议不正确 5、流速计存在问题，原烟气流量比净烟气流量偏大约20万m3/h 6、监测数据异常，设备运行不正常。1#二氧化硫偏低，有时低于10mg/m3
|  | 2号机组出口 | 30
| 内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司 | 1号净烟排口 | 33 | 1、自动监测数据未按要求传输，上传协议不正确 2、3#烟气量偏低，约70万m3/h
|  | 2号净烟排口 | 33
| 鄂尔多斯双欣电力有限公司 | 1号烟气排口 | 20 | 1、自动监测数据未按要求传输，上传协议不正确 2、氮氧化物零点漂移，准备更换设备
|  | 2号烟气排口 | 20
| 神华亿利自备电厂 | 1号烟道 | 20 | 1、自动监测数据未按要求传输，上传协议不正确 2、伴热温度无法查询 3、数据报表中数据无标识 4、4#皮托管无反吹功能
|  | 2号烟道 | 20
|  | 3号烟道 | 20
|  | 4号烟道 | 20
| 内蒙古京泰发电有限责任公司 | 1号机组 | 30 | 正常
|  | 2号机组 | 30
| 神东热电公司上湾电厂 | 1号机组 | 15 | 正常
|  | 2号机组 | 15
| 内蒙古神华准格尔能源有限责任公司矸石发电公司 | 1号烟囱 | 15 | 正常
|  | 2号烟囱 | 15
| 北方联合电力蒙西电厂 | 1号机组排口 | 30 | 正常
|  | 2号机组排口 | 30

## Sheet3
盟市 | 企业名称 | 排口名称 | 设备品牌 | 装机容量 (万千瓦) | 第四季度存在问题 | 第三季度遗留问题
通辽 | 通辽发电总厂 | #1机组 | 雪迪龙 | 20 | 1、1#、2#、3#二氧化硫、烟尘值异常小 2、1#、2#、3#、4#机组烟气流量偏大 3、4#机组更换在线监测设备尚未验收 4、烟气报表中数据组前后逻辑性较差，异常数据多 5、现场各种记录不完善 6、监测废气直排站房内，现场站房内灰尘较多，环境较差 | 1、1#、2#、3#、4#机组烟气流量偏大 2、烟气报表中数据组前后逻辑性较差，异常数据多 3、现场各种记录不完善
|  | #2机组 | 雪迪龙 | 20
|  | #3机组 | 雪迪龙 | 20
|  | #4机组 | 锦州华冠 | 20
| 通辽第二发电有限公司 | 5号机组净烟气 | 雪迪龙 | 60 | 烟气分析仪屏幕故障 | 烟气分析仪屏幕故障
| 霍林河坑口发电厂 | 2#机组 | 雪迪龙 | 60 | 1、2号机组脱硫净烟气出口流量脱硫DCS与监测站房工控机中的烟气流量存在偏差 2、1#、2#机组仪器参数现场核查值与电子备案信息不符（排污口尺寸、速度场系数）
| 霍煤鸿骏铝电公司 | #1机组 | 锦州华冠 | 5 | 1、4#、6#机组湿度明显异常偏低 2、现场通标气测量，测量误差为9.55% 3、6#机组细过滤器存在明显灰尘、7#机组细过滤器存在明显凝结水，仪器维护工作有待加强 4、7#机组无湿度仪，设定为10% 5、8#机组设备已不能正常运行，11月下旬烟尘、烟气流速数值不变，无湿度仪，湿度为设定值 6、3#、4#、5#、6#、7#、8#机组仪器参数现场核查值与电子备案信息不符（排污口尺寸） | 5、7、8号机组整机设备老化严重，且未安装湿度仪器
|  | #2机组 | 锦州华冠 | 5
|  | #3机组 | 雪迪龙 | 10
|  | #4机组 | 雪迪龙 | 10
|  | #5机组 | 雪迪龙 | 15
|  | #6机组 | 雪迪龙 | 15
|  | #7机组 | 锦州华冠 | 30
|  | #8机组 | 锦州华冠 | 30
赤峰 | 赤峰元宝山发电有限公司 | 2号机组烟囱 | 雪迪龙 | 60 | 1、2#机组湿度明显异常偏低，监测废气直排站房内，现场站房环境较差 2、2#机组电子备案信息不完整，缺少仪器参数设置值，无法核对现场值是否正确 3、4#机组更换在线监测设备尚未验收
|  | 3号机组烟囱A侧 3号机组烟囱B侧 | 中电兴业 | 60
|  | 4号机组烟囱A侧 4号机组烟囱B侧 | 中电兴业 | 60
| 赤峰热电厂 | 1#机组 |  | 13.5 | 1、总排口脱硫脱硝改造尚未完成，在线设备未完成安装 2、1#、2#机组更换在线监测设备尚未验收
|  | 2#机组 |  | 13.5
|  | 总排口 |  | 7.6
| 大板发电厂 | 1#机组 | 中电兴业 | 60 | 1、1#、2#机组原、净烟气流量相差较大，不符合逻辑 2、监测废气直排站房内 | 1#、2#机组原、净烟气流量相差较大，不符合逻辑
|  | 2#机组 | 中电兴业 | 60
| 第四季度现场检查时停产机组 |  | 元宝山3#机组
大板2#机组
赤峰热电厂总排口
通辽发电厂4#机组
霍煤鸿骏1#、2#机组
| 有效性审核未通过的 |  | 2014年第一季度 | 元宝山发电厂2号机组 3号机组A侧、B侧 4号机组B侧
赤峰热电厂2#机组 总排口
通辽发电总厂3#、4#机组
通辽第二发电厂5#机组
霍煤鸿骏自备电厂7#、8#机组
大板发电厂1#、2#机组
霍林河坑口发电厂1#、2#机组
|  |  | 2014年第二季度 | 霍煤鸿骏自备电厂2#、3#、5#、6#、7#、8#机组
通辽发电总厂厂1#、2#机组
通辽第二发电厂5#机组
元宝山发电厂4号机组A侧、B侧
|  |  | 2014年第三季度 | 霍煤鸿骏自备电厂6#机组
元宝山发电厂4号机组A侧、B侧
赤峰热电厂总排口