## 1、自动监测设备总体情况
附表一
通辽市2015年第二季度自动监测设备总体情况
开展自动监控的企业数 | 涉水 |  | 涉气 |  | 污水处理厂 |  | 总体运行情况 |  |  |  | 上一年度数据传输有效率
| 涉水监控企业数 | 涉水监控设备数 | 涉气监控企业数 | 涉气监控设备数 | COD设备数 | 氨氮设备数 | 验收设备数 | 验收通过率 | 有效性审核通过率 | 不能正常运行的设备数
29 | 8 | 17 | 12 | 106 | 24 | 24 | 151 | 88.3% | 98.6% | 1 | 75.97%

## 2、现场检查情况统计表
附表二
2015年第二季度自动监测设备现场检查情况统计表
盟市 | 开展次数 （人*次） | 填写现场检查表的数量 （份） | 发现问题数目 （处）
通辽市 | 234 | 106 | 68

## 3、查处情况统计表
附表三
2015年第二季度自动监测设备存在问题查处情况统计表
盟市 | 污染源企业 | 查处情况
|  | 限期整改通知 （份） | 行政处罚 （份） | 完成 | 部分 | 进行中
通辽市 | 通辽市梅花生物科技有限公司 | 1 |  | 1 | 2
通辽市 | 通辽环亚水务科技有限公司库伦分公司 | 4 |  | 1
通辽市 | 通辽环亚水务科技有限公司宝龙山分公司 | 1
通辽市 | 内蒙古东蒙水泥有限公司 | 1

## 4、第三方运行维护评价
附表四
2015年第二季度自动监测设备第三方运行维护评价情况
盟市 | 第三方运营商 | 总体运维情况 | 运维中存在的问题
通辽市 | 锦州华冠环境科技实业公司 | 合格 | 1、人员、车辆不足，部分旗县的企业故障响应时间达不到要求，且维护人员技术水平有待提高，应增加运维人员数量和车辆，并加强业务培训。 2、备品、备件不足，部份主要硬件发生故障不能及时修复，持续时间过长。应采购足够的备品、备件，及时修复设备故障，提高设备运转率。 3、部分运维人员无资质证书。 4、现场维护记录需要完善。 5、各类报告上报工作需要加强。
通辽市 | 北京航天益来电子科技有限公司 | 合格 | 1、仅能校准分析仪，不具备校验能力。 2、部分运维人员无资质证书。 3、各类报告上报工作需要加强。
通辽市 | 通辽市至信环境监测有限责任公司 | 合格 | 1、备品、备件不足，部份主要硬件发生故障不能及时修复，持续时间过长。 2、现场维护记录需要完善。
通辽市 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 合格 | 1、无实验室，仅能校准分析仪，不具备校验能力。应成立实验室，按照国家技术规范要求定期校验分析仪。 2、各类报告上报工作需要加强。
通辽市 | 江苏哈宜环保研究院有限公司北方分公司 | 合格 | 1、仅能校准分析仪，不具备校验能力。 2、部分运维人员无资质证书。 3、各类报告上报工作需要加强。
通辽市 | 北京华创泰博节能环保科技研究院 | 合格 | 1、能校准分析仪，不具备校验能力。 2、部分运维人员无资质证书。

## 5、监测设备运行质量情况
附表五
2015年第二季度自动监测设备运行质量情况
盟市 | 废水设备 |  | 烟气设备 |  | 数据采集仪 |  | 自动监测设备运行情况
| 品牌 | 数目 | 品牌 | 数目 | 品牌 | 数目 | 安装年限 |  |  | 设备能否正常运行 | 数据准确性 | 故障次数 | 故障总时间
[7 empty] | 大于7年 | 4~7年 | 小于4年
通辽市 | 锦州华冠环境科技实业公司 | 32 |  |  |  |  | 0 | 17 | 15 |  |  | 110 | 1780
通辽市 | 聚光科技（杭州）股份有限责任公司 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 88
通辽市 | 哈西公司 | 29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 29 |  |  | 97 | 1282
通辽市 | 宇星科技发展深圳有限公司 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
通辽市 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
通辽市 |  |  | 锦州华冠环境科技实业公司 | 10 |  |  | 0 | 6 | 4 |  |  | 35 | 1225
通辽市 |  |  | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 60 |  |  | 0 | 4 | 56 |  |  | 15 | 300
通辽市 |  |  | 北京航天益来电子科技有限公司 | 14 |  |  | 0 | 0 | 14 |  |  | 2 | 365
通辽市 |  |  | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
通辽市 |  |  | ABB | 10 |  |  | 0 | 0 | 10 |  |  | 2 | 5
通辽市 |  |  | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 未验收 | 未验收
通辽市 |  |  |  |  | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | 111 | 0 | 0 | 111 |  |  | 21 | 425
通辽市 |  |  |  |  | 南京德宏数码技术有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
通辽市 |  |  |  |  | 广州博控自动化技术有限公司 | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  | 1 | 4
通辽市 |  |  |  |  | 北京万维盈创科技发展有限公司 | 16 | 0 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0
通辽市 |  |  |  |  | 南京港和电子信息技术有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 7

## 6、现场检查详表
附表六
通辽市2015年第二季度自动监测设备现场检查情况及查处情况详表
盟市 | 污染源企业 | 检查时间 | 现场检查发现的问题 | 问题类别 | 整改建议 | 整改落实情况
通辽市 | 通辽发电总厂 | 2015-04-29 | 4号净烟通标气测试，误差略大。 | 设备不正常运行 | 加强运行维护，调试设备确保监控数据精准。 | 完成整改。
通辽市 | 通辽第二发电有限责任公司 | 2015-06-14 | 2014年12月25日开始湿度从20降到5。 | 设备不正常运行 | 查明原因，确保数据准确。 | 未完成整改，更换湿度仪未到货。
通辽市 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 电力分公司 | 2015-04-01 | 1、4号净烟标气测试误差6%，需校准。 | 设备不正常运行 | 1、加强运行维护，调试设备确保监控数据精准。 | 完成整改。
|  |  | 2、前端日数据污染物排放量传输错误，与前端数据不一致。 | 数据传输问题 | 2、查明原因，调试设备保证数据传输一致。 | 完成整改。
通辽市 | 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 2015-04-01 | 1、通标气测试不合格，SO2测量误差大于10%。 | 设备不正常运行 | 1、加强运行维护，调试设备确保监控数据精准。 | 完成整改。
|  |  | 2、1号原净烟过滤器滤芯需更换。 | 运行维护不规范 | 2、加强运行维护，及时更换过滤器滤芯。 | 完成整改。
|  |  | 3、1号原净烟流量逻辑性较差。 | 数据逻辑问题 | 3、查明原、净烟流量数据逻辑问题原因并解决。 | 完成整改。
|  |  | 4、1号原烟前端日数据污染物排放量传输错误，与前端数据不一致。 | 数据传输问题 | 4、查明原因，调试设备保证数据传输一致。 | 完成整改。
通辽市 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 2015-04-01 | 1、当地大气压设置错误，设置值为101325.0Pa。 | 参数设置错误 | 1、正确设置参数。 | 完成整改。
|  |  | 2、NO零点漂移。 | 设备不正常运行 | 2、加强运行维护，调试设备确保监控数据精准。 | 完成整改。
通辽市 | 通辽热电有限责任公司 | 2015-04-28 | 1、数采仪软件问题导致流量传输误差较大。 | 数据传输问题 | 1、尽快调试，确保数据准确上传。 | 完成整改。
|  | 2015-05-27 | 2、湿度计安装在冷凝器与分析仪之间。 | 现场监测设备建设不规范 | 2、严格按照建设要求安装，确保数据准确。 | 完成整改。
|  | 2015-06-30 | 3、6/7号炉数采仪升级中，数采参与计算。 | 数据传输问题 | 3、严格按照建设要求安装，确保数据准确。 | 完成整改。
通辽市 | 通辽盛发热电有限责任公司 | 2015-06-30 | 1号炉前端数据与平台数据存在误差。 | 数据传输问题 | 口头整改要求查明原因，减小误差。 | 未完成整改。
通辽市 | 内蒙古玉王生物科技有限公司 | 2015-06-30 | 1、烟气排口分析仪和工控机损坏故障，烟气无数据。 | 设备不正常运行 | 1、及时整修使设备运行正常 | 完成整改。
|  |  | 2、排水口氨氮分析仪水泵不上水。 | 设备不正常运行 | 2、加强运行维护，及时更换故障设备。 | 完成整改。
通辽市 | 通辽市桑德水务有限公司 | 2015-04-28 | 1、进口工控机与分析仪数据存在误差。 | 数据传输问题 | 1、查明原因，进行调试，减小误差 | 完成整改。
|  |  | 2、进出口巡检记录频次不够，已现场整改。 | 运行维护不规范 | 2、加强设备运行维护力度，定期巡检并健全相关记录。 | 完成整改。
|  | 2015-06-29 | 3、出口流量传输误差大。 | 数据传输问题 | 3、要求查明原因，减小误差。 | 完成整改。
通辽市 | 霍林郭勒天河水务工程有限责任公司 | 2015-04-01 | 1、进口氨氮采样管堵塞。 | 设备不正常运行 | 1、加强运行维护，保证设备正常运行。 | 完成整改。
|  |  | 2、PH测量不准。 | 设备不正常运行 | 2、加强运行维护，及时更换故障设备。 | 完成整改
|  |  | 3、出口氨氮记录巡检频次不够。 | 运行维护不规范 | 3、加强运行维护工作，并及时做好相关记录。 | 完成整改。
|  | 2015-06-16 | 4、数据传输中断。 | 数据传输问题 | 4、尽快与网通联系，修复掉线问题。 | 完成整改。
通辽市 | 奈曼污水处理厂 | 2015-05-19 | 1、进水口工控机流量与平台数据有误差。 | 数据传输问题 | 1、调适设备或者更换信号线，减小传输误差。 | 完成整改。
|  | 2015-06-04 | 2、出水口前澄清池抽水灌溉。 | 其他 | 2、所有污水经排放口排放 | 完成整改。
|  |  | 3、出口校验纪录不全。 | 运行维护不规范 | 3、加强设备运行维护力度，定期巡检并健全相关记录。 | 完成整改。
通辽市 | 科尔沁左翼后旗污水处理站 | 2015-04-28 | 1、进水口工控机显示器出现故障，不能正常使用。 | 设备不正常运行 | 1、加强运行维护，修复故障设备。 | 完成整改。
|  |  | 2、进水口UPS故障断电。 | 设备不正常运行 | 2、现场进行维修，恢复设备运行。 | 完成整改。
|  |  | 3、COD取样溢流水管堵塞。 | 设备不正常运行 | 3、加强运行维护，保持设备正常运转。 | 完成整改。
|  | 2015-05-14 | 4、进水口COD在线监控设备限位报警，现场维修后恢复正常工作。 | 设备不正常运行 | 4、现场进行维修，恢复设备运行。 | 完成整改。
|  |  | 5、氨氮工控机月报平均数值与平台月报平均数值相差大。 | 数据传输问题 | 5、查明原因，保证数据传输一致。 | 完成整改
|  | 2015-06-02 | 6、出口空调未正常运行。 | 运行维护不规范 | 6、修复故障设施，确保设备正常运行。 | 完成整改。
|  |  | 7、出口流量传输误差大，平台数据高。 | 数据传输问题 | 7、责令排污单位要求运维调试，保证在传输误差范围内。 | 完成整改。
通辽市 | 通辽环亚水务科技有限公司库伦旗分公司 | 2015-04-01 | 1、由于拖欠运营费用导致在线监测设备不正常运行。 | 设备不正常运行 | 1、做好日常维护工作，确保在线监测设备正常运行。 | 完成整改。
|  | 2015-05-21 | 2、进口氨氮分析仪显示屏损坏。 | 设备不正常运行 | 2、尽快修复故障设备。 | 未完成整改
|  | 2015-06-04 | 3、出水口流量上传数据比实际少300t/d。 | 数据传输问题 | 3、要求查明原因，减小传输误差。 | 未完成整改
|  |  | 4、现场检查，该厂厂区脱泥间东侧2台下水泵因老化腐蚀已损坏，不能将污水打入进水口，污水从下水泵池溢流给厂区大墙外雨水管排出，下达限期整改通知书。 | 其他 | 4、根据《中华人民共和国水污染防治法》的第22条的规定，责令该企业于2015年6月5日之前改正以上环境违法行为，封堵厂区墙外2个排污口，抓紧维修下水泵，使之正常运行。 | 完成整改。
|  |  | 5、由于拖欠运营费用导致在线监测设备不正常运行。 | 设备不正常运行 | 5、加强设备运行维护力度，确保设备正常运行。 | 完成整改。
通辽市 | 开鲁县污水管理站 | 2015-04-27 | 1、出水口氨氮分析仪显示屏花屏。 | 设备不正常运行 | 1、加强设备运行维护力度，及时更换故障设备，保持设备正常运转。 | 完成整改。
|  |  | 2、无标定记录。 | 运行维护不规范 | 2、加强运维工作，按要求做好校准校验，并做好相关记录。 | 完成整改。
通辽市 | 科左中旗保康污水处理厂 | 2015-06-26 | 进出口COD分析仪出现故障 | 设备不正常运行 | 加强运行维护，及时更换故障设备。 | 完成整改。
通辽市 | 通辽环亚水务科技有限公司宝龙山分公司 | 2015-04-15 | 1、出入口监控设备均未验收。 | 在线监测设备未验收 | 1、尽快整改不规范事宜，完成在线设备验收。 | 未完成整改
|  |  | 2、进口流量计未安装，出水口流量数据异常。 | 现场监测设备建设不规范 | 2、要求安装流量计，完备现场监测设施，确保监测设备正常运行，整改出水口计量堰槽，保证流量数据准确。 | 未完成整改
通辽市 | 通辽市木里图污水处理厂 | 2015-05-26 | 1、进水口和出水口COD分析仪自动校准周期过长。 | 设备不正常运行 | 1、现场调试整改完毕。 | 完成整改。
|  | 2015-06-18 | 2、出水口氨氮设备泵取水失败。 | 设备不正常运行 | 2、查看采样头、采水管路和采水泵情况，加强运行维护，确保设备正常运行。 | 完成整改。
|  |  | 3、进出水口流量逻辑性差。 | 数据逻辑问题 | 3、查明原因，校准进出口流量计。 | 完成整改。
通辽市 | 通辽金锣食品有限责任公司 | 2015-05-25 | 1、COD分析仪量程更改未及时报告。 | 设备不正常运行 | 1、加强运行维护，严格按照程序报告。 | 完成整改。
|  | 2015-06-18 | 2、流量传输误差较大。 | 数据传输问题 | 2、检查工控机软件，流量计屏蔽线及传送电流，减小数据传输误差。 | 完成整改。
通辽市 | 燕京啤酒（通辽)有限责任公司 | 2015-05-25 | 1、流量传输误差大。 | 数据传输问题 | 1、建议数采仪和运维单位现场调试或者缩小量程范围。 | 完成整改。
|  |  | 2、由于氨氮分析仪输出电流较小，工控机部分时段不能采集存储。 | 数据传输问题 | 2、加强运行维护，调试设备确保监控数据精准。 | 完成整改。
|  | 2015-06-18 | 3、空调漏水，地面潮湿，布线混乱。 | 运行维护不规范 | 3、加强运行维护。 | 完成整改。
|  |  | 4、氨氮分析仪预处理显示屏故障。 | 设备不正常运行 | 4、查明原因，及时修复。 | 完成整改。
通辽市 | 东达集团通辽水务有限公司 | 2015-04-28 | 进水口氨氮分析仪显示屏故障。 | 设备不正常运行 | 加强运行维护，及时修复故障设备。 | 已完成整改
通辽市 | 内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司 | 2015-04-28 | 排水口流量计显示屏故障。 | 设备不正常运行 | 建议企业尽快更换或维修，加强运行维护。 | 已完成整改
通辽市 | 通辽梅花生物科技有限公司 | 2015-04-28 | 1、污水二车间COD泵取水失败。 | 设备不正常运行 | 1、加强运行维护，及时修复故障设备。 | 完成整改。
|  |  | 2、污水一车间工控机与数采仪数据传输误差较大。 | 数据传输问题 | 2、调适设备或者更换信号线，减小传输误差。 | 完成整改。
|  |  | 3、污水一车间巴歇尔槽流量测量段壁砖脱落影响流量测量数据。 | 设备不正常运行 | 3、限时修复。 | 完成整改。
|  | 2015-05-26 | 4、污水一车间无流量。 | 设备不正常运行 | 4、及时检修。 | 完成整改。
|  |  | 5、污水一车间COD分析仪自动校准周期过长。 | 设备不正常运行 | 5、现场调试更改完毕。 | 完成整改。
|  |  | 6、污水二车间氨氮采样管路有气泡，引起氨氮数值偏低。 | 设备不正常运行 | 6、限时修复。 | 完成整改。
|  |  | 7、供热一车间氧含量偏高，分析仪没有二级滤芯。 | 设备不正常运行 | 7、采样管路漏气及时更换或者检修。 | 完成整改。
|  | 2015-06-18 | 8、废气一车间空调未开。 | 运行维护不规范 | 8、修复故障设施，确保设备正常运行。 | 完成整改。
|  |  | 9、废气一车间6月18日流量计损坏，工控机流量数据死数。 | 设备不正常运行 | 9、及时修复流量计，重装或者更新工控机程序。 | 完成整改。
|  |  | 10、供热一车间6月17日运行新烟气监测系统，大气压力和过量空气系数设置错误。 | 参数设置错误 | 10、待验收完毕前，重新校准调试。 | 待查
|  |  | 11、废气二车间烟尘死数。 | 设备不正常运行 | 11、查明原因，确保数据准确。 | 完成整改。
|  |  | 12、废气二车间工控机日报表平均值计算错误。 | 公式设置错误 | 12、查明原因，确保数据准确。 | 完成整改
|  |  | 13、供热二车间二氧化硫零点漂移严重。 | 设备不正常运行 | 13、重新校准校验，查明原因并改正。 | 完成整改。
|  |  | 14、污水二车间在线数据传输误差大 | 数据传输问题 | 14、查明传送电流误差和数采采集误差，有针对性的调试或者更换。 | 完成整改。